## HP34420A-1
HP34420A-CHANNEL-1
target iterations | (not set)
target run time | (not set)
target RSE | 0.1
actual iterations | 0
actual run time | 0.03:22:00
line frequency 50
min line frequency | 50
max line frequency | 50
auto zero | FALSE
min noise is | 0.0013 | ppm at nplc 200/range 0.001V
Mean (ppm range)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | -0.065 | 0.0164 | -0.0212 | -0.0238 | -0.0211 | -0.0215 | -0.0226 | -0.0222
0.01V | -0.21 | 0.0347 | -0.011 | -0.0156 | -0.0213 | -0.0215 | -0.0214 | -0.0217
0.1V | 0.4333 | -0.0122 | 0.0127 | -0.0601 | -0.043 | -0.0571 | -0.056 | -0.0547
1V | 6.5 | -6.6738 | -0.854 | -0.2832 | -0.416 | -0.3695 | -0.3795 | -0.3428
10V | -3.3333 | 31.33 | 0.1767 | 3.4317 | -1.0017 | -0.685 | -0.6283 | -0.6367
100V | 2016.6667 | 668.0667 | 78.3167 | 42.8 | -26.8 | -47.7 | -29.2167 | -34.8167
Standard Deviation (ppm range)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.5181 | 0.4904 | 0.0123 | 0.0093 | 0.0051 | 0.0038 | 0.0016 | 0.0013
0.01V | 0.913 | 0.6154 | 0.0194 | 0.0145 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0018 | 0.0014
0.1V | 8.1186 | 1.4267 | 0.111 | 0.0636 | 0.028 | 0.0353 | 0.011 | 0.0091
1V | 75.8249 | 6.8167 | 0.8702 | 0.5515 | 0.346 | 0.2882 | 0.0894 | 0.089
10V | 880.5238 | 59.5714 | 20.0343 | 8.3891 | 1.645 | 1.1241 | 0.3873 | 0.3449
100V | 7772.798 | 642.0044 | 127.9303 | 64.7448 | 33.398 | 38.2306 | 9.4076 | 10.1234
Relative Standard Error of SD (%)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
0.01V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
0.1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
10V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
100V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
95% SD (lower bound)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.4227 | 0.4001 | 0.01 | 0.0076 | 0.0042 | 0.0031 | 0.0013 | 0.001
0.01V | 0.7449 | 0.5021 | 0.0159 | 0.0118 | 0.0044 | 0.0037 | 0.0015 | 0.0012
0.1V | 6.6239 | 1.164 | 0.0905 | 0.0519 | 0.0228 | 0.0288 | 0.009 | 0.0075
1V | 61.8644 | 5.5616 | 0.71 | 0.45 | 0.2823 | 0.2351 | 0.0729 | 0.0726
10V | 718.4063 | 48.6034 | 16.3457 | 6.8445 | 1.3422 | 0.9171 | 0.316 | 0.2814
100V | 6341.7099 | 523.8018 | 104.3764 | 52.8243 | 27.2489 | 31.1918 | 7.6755 | 8.2595
95% SD (upper bound)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.6135 | 0.5807 | 0.0146 | 0.011 | 0.0061 | 0.0045 | 0.0019 | 0.0015
0.01V | 1.0811 | 0.7287 | 0.023 | 0.0172 | 0.0064 | 0.0053 | 0.0022 | 0.0017
0.1V | 9.6134 | 1.6894 | 0.1314 | 0.0753 | 0.0332 | 0.0418 | 0.013 | 0.0108
1V | 89.7854 | 8.0717 | 1.0304 | 0.6531 | 0.4098 | 0.3413 | 0.1059 | 0.1053
10V | 1042.6414 | 70.5394 | 23.723 | 9.9337 | 1.9479 | 1.3311 | 0.4587 | 0.4085
100V | 9203.8861 | 760.207 | 151.4841 | 76.6653 | 39.5471 | 45.2694 | 11.1397 | 11.9873
Sample Count
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
0.01V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
0.1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
10V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
100V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Delta Temperature
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
0.01V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
0.1V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
1V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
10V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
100V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
3458A Noise Specififcation (ppm range)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.1V spec
1V spec
10V spec |  |  | 2.5 | 0.447 | 0.08 | 0.028 | 0.01
100V
1000V
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.001V | [5 empty] | 1.3
0.01V | [5 empty] | 0.15
0.1V | [5 empty] | 0.1
1V | [5 empty] | 0.1
10V | [5 empty] | 0.045
100V | [5 empty] | 0.11
34420A Noise Specififcation (ppm range)
nplc |  |  | 1 | 200
0.001V |  |  | 16 | 1.4