## HP34420A-1
HP34420A-CHANNEL-2
target iterations | (not set)
target run time | (not set)
target RSE | 0.1
actual iterations | 0
actual run time | 0.03:24:32
line frequency 50
min line frequency | 50
max line frequency | 50
auto zero | FALSE
min noise is | 0.0011 | ppm at nplc 200/range 1V
Mean (ppm range)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.0095 | -0.0028 | -0.0069 | -0.0086 | -0.0058 | -0.004 | -0.0052 | -0.0048
0.01V | 0.0182 | -0.0086 | -0.0038 | -0.0042 | -0.0055 | -0.0049 | -0.0052 | -0.0046
0.1V | -0.01 | 0.0253 | -0.0039 | -0.0072 | -0.0058 | -0.0043 | -0.0053 | -0.0039
1V | -0.0247 | -0.0097 | -0.0068 | -0.0056 | -0.0064 | -0.0046 | -0.005 | -0.0037
10V | 0.0083 | 0.0028 | -0.0061 | -0.0053 | -0.0059 | -0.0059 | -0.0048 | -0.0029
Standard Deviation (ppm range)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.2123 | 0.1798 | 0.0129 | 0.011 | 0.0052 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0014
0.01V | 0.22 | 0.1761 | 0.0132 | 0.013 | 0.0059 | 0.0033 | 0.0018 | 0.0014
0.1V | 0.2284 | 0.1704 | 0.0117 | 0.0104 | 0.0051 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0013
1V | 0.2363 | 0.1828 | 0.0145 | 0.0133 | 0.0059 | 0.0041 | 0.0014 | 0.0011
10V | 0.2319 | 0.1895 | 0.0155 | 0.0121 | 0.0051 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0014
Relative Standard Error of SD (%)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
0.01V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
0.1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
1V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
10V | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921 | 0.0921
95% SD (lower bound)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.1732 | 0.1467 | 0.0105 | 0.009 | 0.0043 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0012
0.01V | 0.1795 | 0.1437 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0048 | 0.0027 | 0.0014 | 0.0011
0.1V | 0.1863 | 0.139 | 0.0095 | 0.0085 | 0.0042 | 0.0031 | 0.0014 | 0.001
1V | 0.1928 | 0.1491 | 0.0118 | 0.0108 | 0.0048 | 0.0033 | 0.0012 | 0.0009
10V | 0.1892 | 0.1546 | 0.0127 | 0.0099 | 0.0042 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0011
95% SD (upper bound)
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 0.2514 | 0.213 | 0.0152 | 0.013 | 0.0062 | 0.004 | 0.0022 | 0.0017
0.01V | 0.2605 | 0.2085 | 0.0156 | 0.0154 | 0.007 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0016
0.1V | 0.2704 | 0.2018 | 0.0138 | 0.0123 | 0.0061 | 0.0045 | 0.002 | 0.0015
1V | 0.2798 | 0.2165 | 0.0172 | 0.0157 | 0.007 | 0.0049 | 0.0017 | 0.0012
10V | 0.2746 | 0.2244 | 0.0184 | 0.0143 | 0.006 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0016
Sample Count
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
0.01V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
0.1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
1V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
10V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Delta Temperature
nplc | 0.02 | 0.2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200
0.001V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
0.01V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
0.1V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
1V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
10V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
0.1V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
1V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
10V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
100V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN
Noise Specififcation (ppm range)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.1V spec
1V spec
10V spec |  |  | 2.5 | 0.447 | 0.08 | 0.028 | 0.01
100V
1000V
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
0.001V | [5 empty] | 1.3
0.01V | [5 empty] | 0.15
0.1V | [5 empty] | 0.1
1V | [5 empty] | 0.1
10V | [5 empty] | 0.045
100V | [5 empty] | 0.11